## Fechas
FECHA INICIO | FECHA FINAL | ESTACION | SERIAL DAVIS
2023-03-01 | 2023-03-03 | CA2 | BF230419006
2023-09-01 | 2023-09-03 | CA2 | BF230419006
2023-11-18 | 2023-11-21 | CA1 | BF230313006
2024-05-18 | 2024-05-21 | CA1 | BF230313006
2024-11-18 | 2024-11-21 | CA1 | BF230313006
2025-05-21 | 2025-05-23 | CA1 | BF230313006

## 230303 (hidden)
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: | [9 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: | [9 empty] | Equipo Patrón
Supervisor: | [9 empty] | Equipo en comprobación
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fecha de Emisión: | [7 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 230903 (hidden)
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: | [9 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: | [9 empty] | Equipo Patrón
Supervisor: | [9 empty] | Equipo en comprobación
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fecha de Emisión: | [7 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 23-11-17
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6262 |  | 6313U22500200873
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230313006
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
2023-11-19 | 0:00 | 14.77 | 76.56 | 565.55 | 247.5 | 1.57 | 0 |  | 0 | 15.1 | 74.3 | 565.6 | 247.5 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.33 | 2.26 | 0.05 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 1:00 | 14.54 | 80.3 | 565.15 | 247.5 | 1.75 | 0 |  | 0 | 14.8 | 78 | 565.2 | 225 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0.26 | 2.3 | 0.05 | 22.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.0833 | 14.02 | 83.43 | 564.63 | 270 | 1.38 | 0 |  | 0 | 14.3 | 81 | 564.6 | 270 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0.28 | 2.43 | 0.03 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.125 | 13.5 | 85.08 | 564.53 | 270 | 1.4 | 0 |  | 0 | 13.8 | 82.6 | 564.5 | 270 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0.3 | 2.48 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.1667 | 13.38 | 85.08 | 565.565 | 270 | 1.37 | 0 |  | 0 | 13.65 | 82.6 | 565.05 | 270 | 0.45 | 0 |  | 0 | 0.27 | 2.48 | 0.515 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.2083 | 13.59 | 85.08 | 566.305 | 270 | 0.945 | 0 |  | 0 | 14.025 | 83.7 | 565.325 | 270 | 0.375 | 0 |  | 0 | 0.435 | 1.38 | 0.98 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.25 | 13.26 | 85.08 | 566.6 | 270 | 0.52 | 0 |  | 0 | 13.5 | 82.6 | 565.6 | 270 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0.24 | 2.48 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.2917 | 14.06 | 87.37 | 567.38 | 247.5 | 1.3 | 165.87 |  | 0 | 14.4 | 84.8 | 566.4 | 247.5 | 0.3 | 119.9 |  | 0 | 0.34 | 2.57 | 0.98 | 0 | 1 | 45.97 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.3333 | 16.63 | 75.47 | 567.7 | 90 | 0.75 | 314.83 |  | 0 | 17 | 73.3 | 566.7 | 90 | 0.8 | 296.8 |  | 0 | 0.37 | 2.17 | 1 | 0 | 0.05 | 18.03 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.375 | 18.21 | 67.42 | 567.85 | 247.5 | 1.9 | 432.83 |  | 0 | 18.6 | 65.5 | 566.9 | 247.5 | 0.9 | 365.8 |  | 0 | 0.39 | 1.92 | 0.95 | 0 | 1 | 67.03 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.4167 | 19.26 | 63.08 | 566.4 | 292.5 | 2.8 | 589.37 |  | 0 | 19.7 | 61.2 | 566.4 | 292.5 | 1.8 | 504.4 |  | 0 | 0.44 | 1.88 | 0 | 0 | 1 | 84.97 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.4583 | 20.29 | 61.65 | 566.33 | 292.5 | 3.8 | 730.64 |  | 0 | 20.7 | 59.9 | 565.6 | 292.5 | 2.8 | 706.6 |  | 0 | 0.41 | 1.75 | 0.73 | 0 | 1 | 24.04 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.5 | 19.16 | 65.7 | 565.01 | 247.5 | 2.61 | 241.38 |  | 0 | 19.6 | 63.8 | 565 | 247.5 | 2.6 | 229.4 |  | 0 | 0.44 | 1.9 | 0.01 | 0 | 0.01 | 11.98 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.5417 | 18.08 | 71.01 | 565.48 | 247.5 | 3.19 | 179.64 |  | 0 | 18.5 | 68.9 | 564.5 | 247.5 | 2.2 | 101.6 |  | 0 | 0.42 | 2.11 | 0.98 | 0 | 0.99 | 78.04 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.5833 | 16.56 | 81.46 | 563.93 | 202.5 | 2.84 | 151.35 |  | 13 | 16.9 | 79.1 | 563.9 | 202.5 | 1.9 | 63.4 |  | 12.4 | 0.34 | 2.36 | 0.03 | 0 | 0.94 | 87.95 | 0 | 0.046154 | Cumple
2023-11-19 | 45690.625 | 14.86 | 92.48 | 563.79 | 202.5 | 2.03 | 46.44 |  | 11.2 | 15.2 | 89.8 | 563.8 | 202.5 | 1.1 | 46.4 |  | 10.8 | 0.34 | 2.68 | 0.01 | 0 | 0.93 | 0.04 | 0 | 0.035714 | Cumple
2023-11-19 | 45690.6667 | 14.83 | 90.98 | 564.06 | 337.5 | 0.84 | 91.35 |  | 1.4 | 15.1 | 88.3 | 564.1 | 337.5 | 0.8 | 17.4 |  | 1.4 | 0.27 | 2.68 | 0.04 | 0 | 0.04 | 73.95 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.7083 | 14.49 | 92.31 | 565.41 | 270 | 0.66 | 16.2 |  | 0.8 | 14.8 | 89.6 | 564.6 | 270 | 0.7 | 6.2 |  | 0.8 | 0.31 | 2.71 | 0.81 | 0 | 0.04 | 10 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.75 | 14.42 | 93.38 | 564.98 | 292.5 | 0.46 | 0 |  | 0.6 | 14.7 | 90.7 | 565 | 292.5 | 0.5 | 0 |  | 0.6 | 0.28 | 2.68 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.7917 | 14.41 | 93.36 | 565.71 | 315 | 0.59 | 0 |  | 0.2 | 14.7 | 90.6 | 565.7 | 315 | 0.6 | 0 |  | 0.2 | 0.29 | 2.76 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.8333 | 14.09 | 93.51 | 566.22 | 337.5 | 0.59 | 0 |  | 0 | 14.4 | 90.8 | 566.2 | 337.5 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.31 | 2.71 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.875 | 13.79 | 93.44 | 566.77 | 337.5 | 1.56 | 0 |  | 0 | 14.1 | 90.7 | 566.8 | 315 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.31 | 2.74 | 0.03 | 22.5 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.9167 | 13.63 | 92.01 | 566.88 | 337.5 | 1.28 | 0 |  | 0 | 13.9 | 89.3 | 566.9 | 337.5 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.27 | 2.71 | 0.02 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2023-11-19 | 45690.9583 | 13.41 | 92.12 | 567.77 | 292.5 | 1.19 | 0 |  | 0 | 13.7 | 89.4 | 566.8 | 292.5 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0.29 | 2.72 | 0.97 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | Cumple
Fecha de Emisión: |  | 2023-11-24 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 24-05-16
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6262 |  | 6313U22500200873
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230313006
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
2024-05-18 01:00 | 0:00 | 14.7733 | 83.0483 | 568.1067 | 45 | 1.0317 | 0 |  | 0 | 15.1 | 80.6333 | 567.7667 | 45 | 0.51667 | 0 |  | 0 | 0.32667 | 2.415 | 0.34 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 1:00 | 14.5467 | 84.02 | 567.5617 | 22.5 | 0.59167 | 0 |  | 0 | 14.85 | 81.5667 | 567.2167 | 22.5 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.30333 | 2.4533 | 0.345 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.0833 | 13.8933 | 86.9 | 567.2967 | 22.5 | 0.62167 | 0 |  | 0 | 14.1833 | 84.3833 | 566.8167 | 22.5 | 0.13333 | 0 |  | 0 | 0.29 | 2.5167 | 0.48 | 0 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.125 | 13.35 | 89.1133 | 567.0883 | 22.5 | 0.87333 | 0 |  | 0 | 13.6333 | 86.5333 | 566.75 | 22.5 | 0.21667 | 0 |  | 0 | 0.28333 | 2.58 | 0.33833 | 0 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.1667 | 12.72 | 91.76 | 567.5267 | 0 | 0.90667 | 0 |  | 0 | 13 | 89.0667 | 567.0333 | 0 | 0.21667 | 0 |  | 0 | 0.28 | 2.6933 | 0.49333 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.2083 | 12.5133 | 93.06 | 568.0317 | 337.5 | 0.82333 | 0 |  | 0 | 12.7833 | 90.3667 | 567.3833 | 337.5 | 0.16667 | 0 |  | 0 | 0.27 | 2.6933 | 0.64833 | 0 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.25 | 13.0233 | 91.6283 | 568.2967 | 45 | 0.71 | 58.2533 |  | 0 | 13.2833 | 88.9667 | 567.6167 | 45 | 0.38333 | 22.95 |  | 0 | 0.26 | 2.6617 | 0.68 | 0 | 0.32667 | 35.3033 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.2917 | 14.0517 | 87.3533 | 568.8117 | 0 | 1.1317 | 103.8267 |  | 0 | 14.35 | 84.8333 | 568.1333 | 0 | 0.28333 | 68.85 |  | 0 | 0.29833 | 2.52 | 0.67833 | 0 | 0.84833 | 34.9767 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.3333 | 15.845 | 77.7217 | 568.66 | 45 | 0.57833 | 292.0317 |  | 0 | 16.1667 | 75.4667 | 568.5 | 45 | 0.4 | 244.2167 |  | 0 | 0.32167 | 2.255 | 0.16 | 0 | 0.17833 | 47.815 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.375 | 18.53 | 64.945 | 569.18 | 90 | 1.785 | 283.96 |  | 0 | 18.9 | 63.0667 | 568.7 | 90 | 1.1167 | 241.8 |  | 0 | 0.37 | 1.8783 | 0.48 | 0 | 0.66833 | 42.16 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.4167 | 18.6383 | 63.705 | 569.3133 | 135 | 1.6233 | 224.4933 |  | 0 | 19.0333 | 61.85 | 568.65 | 135 | 1.45 | 170 |  | 0 | 0.395 | 1.855 | 0.66333 | 0 | 0.17333 | 54.4933 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.4583 | 18.6383 | 65.1333 | 568.8383 | 22.5 | 2.5433 | 289.865 |  | 0 | 19.0167 | 63.2333 | 568.4833 | 22.5 | 1.8833 | 240.5333 |  | 0 | 0.37833 | 1.9 | 0.355 | 0 | 0.66 | 49.3317 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.5 | 20.2 | 58.4567 | 567.7767 | 135 | 1.7 | 574.7367 |  | 0 | 20.6333 | 56.75 | 567.7833 | 112.5 | 1.7167 | 524.25 |  | 0 | 0.43333 | 1.7067 | 0.0066667 | 22.5 | 0.016667 | 50.4867 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.5417 | 21.0433 | 54.7017 | 567.205 | 67.5 | 2.0767 | 241.885 |  | 0 | 21.4667 | 53.1 | 566.7167 | 67.5 | 1.4167 | 202.0667 |  | 0 | 0.42333 | 1.6017 | 0.48833 | 0 | 0.66 | 39.8183 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.5833 | 19.27 | 61.625 | 567.1183 | 67.5 | 2.2533 | 124.5717 |  | 0 | 19.65 | 59.8333 | 566.4333 | 67.5 | 1.9167 | 73.5667 |  | 0 | 0.38 | 1.7917 | 0.685 | 0 | 0.33667 | 51.005 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.625 | 18.3233 | 66.68 | 567.0333 | 135 | 2.4783 | 123.7933 |  | 0 | 18.7 | 64.75 | 566.5333 | 135 | 2.0167 | 83.6167 |  | 0 | 0.37667 | 1.93 | 0.5 | 0 | 0.46167 | 40.1767 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.6667 | 17.44 | 72.1733 | 566.9817 | 112.5 | 2.315 | 98.1267 |  | 0 | 17.7833 | 70.0833 | 566.8 | 112.5 | 1.6667 | 60.7833 |  | 0 | 0.34333 | 2.09 | 0.18167 | 0 | 0.64833 | 37.3433 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.7083 | 16.735 | 72.23 | 567.8333 | 157.5 | 1.905 | 57.2933 |  | 0 | 17.0667 | 70.1333 | 567.1833 | 157.5 | 1.5833 | 22.95 |  | 0 | 0.33167 | 2.0967 | 0.65 | 0 | 0.32167 | 34.3433 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.75 | 16.275 | 71.7517 | 568.4017 | 112.5 | 2.2517 | 1.5367 |  | 0 | 16.6 | 69.65 | 568.0667 | 112.5 | 1.4167 | 0.36667 |  | 0 | 0.325 | 2.1017 | 0.335 | 0 | 0.835 | 1.17 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.7917 | 15.8883 | 74.0817 | 569.1667 | 157.5 | 1.875 | 0 |  | 0 | 16.2167 | 71.9167 | 568.6667 | 157.5 | 1.2167 | 0 |  | 0 | 0.32833 | 2.165 | 0.5 | 0 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.8333 | 15.67 | 75.5883 | 569.4583 | 90 | 1.75 | 0 |  | 0 | 16 | 73.3667 | 568.95 | 90 | 0.93333 | 0 |  | 0 | 0.33 | 2.2217 | 0.50833 | 0 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.875 | 15.39 | 77.3633 | 570.01 | 45 | 1.055 | 0 |  | 0 | 15.7167 | 75.1167 | 569.5167 | 45 | 0.53333 | 0 |  | 0 | 0.32667 | 2.2467 | 0.49333 | 0 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.9167 | 15.325 | 76.1033 | 570.1433 | 112.5 | 0.695 | 0 |  | 0 | 15.6333 | 73.8833 | 569.4833 | 90 | 0.53333 | 0 |  | 0 | 0.30833 | 2.22 | 0.66 | 22.5 | 0.16167 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-05-18 | 45690.9583 | 15.0183 | 81.825 | 569.9367 | 0 | 0.94333 | 0 |  | 0 | 15.3167 | 79.45 | 569.2833 | 0 | 0.61667 | 0 |  | 0 | 0.29833 | 2.375 | 0.65333 | 0 | 0.32667 | 0 | 0 | 0 | Cumple
Fecha de Emisión: |  | 2024-05-23 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 24-11-18
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BH240808013
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230313006
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2024-11-19 | 0:00 | 13.31 | 93.7083 | 567.0983 | 337.5 | 1.4483 | 0 |  | 1.4 | 13.5833 | 90.9667 | 566.2667 | 315 | 0.8 | 0 |  | 1.4 | 0.27333 | 2.7417 | 0.83167 | 22.5 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-11-19 | 1:00 | 13.025 | 96.075 | 566.4433 | 292.5 | 1.8267 | 0 |  | 20.8 | 13.3 | 93.2667 | 566.1167 | 292.5 | 0.83333 | 0 |  | 19.8 | 0.275 | 2.8083 | 0.32667 | 0 | 0.99333 | 0 | 0 | 0.048077 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-11-19 | 2:00 | 12.6283 | 95.635 | 565.9283 | 337.5 | 1.33 | 0 |  | 2.2 | 12.8833 | 92.85 | 565.7667 | 337.5 | 0.81667 | 0 |  | 2.2 | 0.255 | 2.785 | 0.16167 | 0 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-19 | 3:00 | 12.5 | 95.6183 | 565.9783 | 337.5 | 1.0967 | 0 |  | 0.2 | 12.7667 | 92.8333 | 565.4667 | 337.5 | 0.26667 | 0 |  | 0.2 | 0.26667 | 2.785 | 0.51167 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-19 | 4:00 | 12.605 | 94.605 | 566.2267 | 0 | 1.125 | 0 |  | 0 | 12.9 | 91.85 | 565.7333 | 0 | 0.46667 | 0 |  | 0 | 0.295 | 2.755 | 0.49333 | 0 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | N | NN
2024-11-19 | 5:00 | 12.685 | 94.76 | 566.8367 | 337.5 | 0.83 | 0 |  | 0 | 12.95 | 92 | 566.1833 | 337.5 | 0.33333 | 0 |  | 0 | 0.265 | 2.76 | 0.65333 | 0 | 0.49667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-19 | 6:00 | 12.975 | 94.185 | 567.4183 | 315 | 1.1067 | 85.515 |  | 0 | 13.2167 | 91.45 | 566.7667 | 315 | 0.46667 | 37.3667 |  | 0 | 0.24167 | 2.735 | 0.65167 | 0 | 0.64 | 48.1483 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-19 | 7:00 | 14.7117 | 85.545 | 568.1433 | 0 | 1.2733 | 228.0517 |  | 0 | 15 | 83.0333 | 567.3167 | 0 | 0.78333 | 169.7167 |  | 0 | 0.28833 | 2.5117 | 0.82667 | 0 | 0.49 | 58.335 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-19 | 8:00 | 17.125 | 71.7333 | 568.41 | 67.5 | 1.2033 | 318.145 |  | 0 | 17.4833 | 69.65 | 567.9 | 45 | 0.7 | 269.4833 |  | 0 | 0.35833 | 2.0833 | 0.51 | 22.5 | 0.50333 | 48.6617 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-19 | 9:00 | 18.735 | 60.7067 | 568.52 | 45 | 1.33 | 461.5533 |  | 0 | 19.1333 | 58.9667 | 567.85 | 45 | 1.1833 | 424.8833 |  | 0 | 0.39833 | 1.74 | 0.67 | 0 | 0.14667 | 36.67 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-19 | 10:00 | 18.86 | 60.0783 | 567.7817 | 202.5 | 1.5733 | 394.5317 |  | 0 | 19.2333 | 58.35 | 567.45 | 202.5 | 1.4 | 328.0333 |  | 0 | 0.37333 | 1.7283 | 0.33167 | 0 | 0.17333 | 66.4983 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2024-11-19 | 11:00 | 19.9533 | 56.4167 | 567.3167 | 0 | 2.1433 | 652.7 |  | 0 | 20.3667 | 54.7833 | 566.6667 | 0 | 1.6333 | 625.7 |  | 0 | 0.41333 | 1.6333 | 0.65 | 0 | 0.51 | 27 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-19 | 12:00 | 20.675 | 51.21 | 565.9733 | 45 | 2.0267 | 331.3467 |  | 0 | 21.1167 | 49.7 | 565.6667 | 45 | 1.3667 | 289.85 |  | 0 | 0.44167 | 1.51 | 0.30667 | 0 | 0.66 | 41.4967 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-11-19 | 13:00 | 20.1267 | 59.6383 | 564.8433 | 0 | 2.645 | 306.5683 |  | 0 | 20.55 | 57.9333 | 564.6833 | 0 | 1.95 | 266.75 |  | 0 | 0.42333 | 1.705 | 0.16 | 0 | 0.695 | 39.8183 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-11-19 | 14:00 | 18.5633 | 73.3733 | 564.0883 | 225 | 3.06 | 273.5883 |  | 0 | 18.9333 | 71.25 | 563.7833 | 225 | 2.4 | 228.75 |  | 0 | 0.37 | 2.1233 | 0.305 | 0 | 0.66 | 44.8383 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2024-11-19 | 15:00 | 18.1367 | 74.3083 | 563.9417 | 247.5 | 3.0567 | 241.1817 |  | 0 | 18.5167 | 72.1667 | 563.6333 | 247.5 | 2.9 | 191.85 |  | 0 | 0.38 | 2.1417 | 0.30833 | 0 | 0.15667 | 49.3317 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-11-19 | 16:00 | 16.0483 | 84.7983 | 564.79 | 225 | 2.8017 | 83.5517 |  | 2.6 | 16.3833 | 82.3167 | 564.1167 | 225 | 2.3 | 48.9 |  | 2.6 | 0.335 | 2.4817 | 0.67333 | 0 | 0.50167 | 34.6517 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2024-11-19 | 17:00 | 14.93 | 91.19 | 565.11 | 225 | 1.745 | 66.07 |  | 0.8 | 15.2333 | 88.55 | 564.45 | 225 | 1.5833 | 26.25 |  | 0.8 | 0.30333 | 2.64 | 0.66 | 0 | 0.16167 | 39.82 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2024-11-19 | 18:00 | 14.6417 | 91.5133 | 565.6433 | 225 | 1.5667 | 0 |  | 0.4 | 14.95 | 88.8667 | 565.15 | 202.5 | 1.0667 | 0 |  | 0.4 | 0.30833 | 2.6467 | 0.49333 | 22.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-11-19 | 19:00 | 14.6033 | 91.1517 | 566.3433 | 202.5 | 0.84 | 0 |  | 0 | 14.9167 | 88.5 | 566.0333 | 180 | 0.51667 | 0 |  | 0 | 0.31333 | 2.6517 | 0.31 | 22.5 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2024-11-19 | 20:00 | 14.4967 | 90.7867 | 567.2767 | 292.5 | 0.78 | 0 |  | 0 | 14.8 | 88.15 | 566.7833 | 292.5 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.30333 | 2.6367 | 0.49333 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-11-19 | 21:00 | 14.3617 | 91.42 | 567.8133 | 270 | 1.045 | 0 |  | 0 | 14.65 | 88.7667 | 567.3167 | 270 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0.28833 | 2.6533 | 0.49667 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-11-19 | 22:00 | 13.9567 | 92.2417 | 568.1883 | 292.5 | 1.0767 | 0 |  | 0 | 14.25 | 89.55 | 567.3667 | 270 | 0.41667 | 0 |  | 0 | 0.29333 | 2.6917 | 0.82167 | 22.5 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-11-19 | 23:00 | 13.5667 | 93.2717 | 567.7767 | 292.5 | 0.50167 | 0 |  | 0 | 13.8667 | 90.55 | 567.1167 | 270 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0.3 | 2.7217 | 0.66 | 22.5 | 0.15167 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2024-11-25 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 25-05-22
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BH240808013
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230313006
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2025-05-23 | 0:00 | 14.9633 | 83.0633 | 569.2567 | 45 | 1.21 | 0 |  | 0 | 15.2833 | 80.65 | 568.7667 | 22.5 | 0.21667 | 0 |  | 0 | 0.32 | 2.4133 | 0.49 | 22.5 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-05-23 | 1:00 | 14.69 | 83.0467 | 568.8017 | 90 | 0.88333 | 0 |  | 0 | 15 | 80.6333 | 568.4833 | 90 | 0.23333 | 0 |  | 0 | 0.31 | 2.4133 | 0.31833 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-05-23 | 2:00 | 14.4217 | 83.7733 | 568.3633 | 67.5 | 0.84333 | 0 |  | 0 | 14.7167 | 81.3333 | 568.05 | 67.5 | 0.16667 | 0 |  | 0 | 0.295 | 2.44 | 0.31333 | 0 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-23 | 3:00 | 14.0083 | 84.42 | 567.9867 | 67.5 | 0.45833 | 0 |  | 0 | 14.3167 | 81.9667 | 567.8333 | 67.5 | 0.13333 | 0 |  | 0 | 0.30833 | 2.4533 | 0.15333 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-23 | 4:00 | 13.5383 | 85.2217 | 568.6383 | 22.5 | 0.31167 | 0 |  | 0 | 13.8167 | 82.75 | 567.9667 | 22.5 | 0.31667 | 0 |  | 0 | 0.27833 | 2.4717 | 0.67167 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | N | NN
2025-05-23 | 5:00 | 13.21 | 86.3283 | 568.745 | 45 | 1.235 | 0 |  | 0 | 13.4833 | 83.8 | 568.2667 | 45 | 0.58333 | 0 |  | 0 | 0.27333 | 2.5283 | 0.47833 | 0 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-23 | 6:00 | 13.5417 | 86.0033 | 569.0183 | 22.5 | 1.2467 | 88.18 |  | 0 | 13.8167 | 83.4833 | 568.6833 | 22.5 | 0.75 | 34.5167 |  | 0 | 0.275 | 2.52 | 0.335 | 0 | 0.49667 | 53.6633 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-23 | 7:00 | 16.0167 | 75.125 | 569.5817 | 45 | 1.9767 | 187.9967 |  | 0 | 16.35 | 72.9333 | 569.25 | 45 | 1.4667 | 145.1333 |  | 0 | 0.33333 | 2.1917 | 0.33167 | 0 | 0.51 | 42.8633 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-23 | 8:00 | 16.8367 | 70.7 | 569.7167 | 67.5 | 1.81 | 280.9217 |  | 0 | 17.1833 | 68.65 | 569.5667 | 67.5 | 1.6333 | 222.9 |  | 0 | 0.34667 | 2.05 | 0.15 | 0 | 0.17667 | 58.0217 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-23 | 9:00 | 17.595 | 66.9083 | 569.7533 | 90 | 2.6533 | 266.9233 |  | 0 | 17.9833 | 64.9833 | 569.4333 | 90 | 1.85 | 210.0833 |  | 0 | 0.38833 | 1.925 | 0.32 | 0 | 0.80333 | 56.84 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-23 | 10:00 | 18.09 | 65.4583 | 569.5883 | 135 | 2.0117 | 260.1817 |  | 0 | 18.4667 | 63.5667 | 569.2833 | 135 | 1.6833 | 239.6667 |  | 0 | 0.37667 | 1.8917 | 0.305 | 0 | 0.32833 | 20.515 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2025-05-23 | 11:00 | 18.84 | 63.4967 | 568.955 | 112.5 | 2.5767 | 360.4783 |  | 5.8 | 19.2333 | 61.65 | 568.7833 | 112.5 | 1.9 | 321.3 |  | 5.6 | 0.39333 | 1.8467 | 0.17167 | 0 | 0.67667 | 39.1783 | 0 | 0.034483 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-23 | 12:00 | 19.41 | 61.6817 | 568.505 | 135 | 2.0083 | 269.6067 |  | 0 | 19.8167 | 59.9 | 567.8333 | 135 | 1.5 | 231.1 |  | 0 | 0.40667 | 1.7817 | 0.67167 | 0 | 0.50833 | 38.5067 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-05-23 | 13:00 | 18.4167 | 68.51 | 567.25 | 112.5 | 2.1383 | 227.9233 |  | 0 | 18.8 | 66.5167 | 566.9167 | 112.5 | 1.65 | 173.5833 |  | 0 | 0.38333 | 1.9933 | 0.33333 | 0 | 0.48833 | 54.34 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-05-23 | 14:00 | 19.455 | 63.21 | 566.4267 | 112.5 | 1.88 | 308.755 |  | 0 | 19.85 | 61.3667 | 565.75 | 112.5 | 1.7 | 247.25 |  | 0 | 0.395 | 1.8433 | 0.67667 | 0 | 0.18 | 61.505 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2025-05-23 | 15:00 | 18.9517 | 63.82 | 565.9233 | 157.5 | 2.71 | 186.865 |  | 0 | 19.35 | 61.9667 | 565.2333 | 135 | 2.2167 | 139.8833 |  | 0 | 0.39833 | 1.8533 | 0.69 | 22.5 | 0.49333 | 46.9817 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-05-23 | 16:00 | 18.38 | 64.8867 | 566.125 | 135 | 2.1167 | 129.94 |  | 0 | 18.75 | 63 | 565.3 | 112.5 | 1.7833 | 103.95 |  | 0 | 0.37 | 1.8867 | 0.825 | 22.5 | 0.33333 | 25.99 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2025-05-23 | 17:00 | 17.5917 | 68.7983 | 566.63 | 135 | 2.015 | 81.9217 |  | 0 | 17.9333 | 66.8 | 565.8 | 135 | 1.8167 | 40.6 |  | 0 | 0.34167 | 1.9983 | 0.83 | 0 | 0.19833 | 41.3217 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2025-05-23 | 18:00 | 16.6983 | 72.6283 | 566.6533 | 90 | 1.3183 | 12.1667 |  | 0 | 17.0667 | 70.5167 | 566.3333 | 90 | 0.65 | 1.1667 |  | 0 | 0.36833 | 2.1117 | 0.32 | 0 | 0.66833 | 11 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-05-23 | 19:00 | 16.0583 | 76.98 | 567.5 | 90 | 0.53833 | 0 |  | 0 | 16.3667 | 74.75 | 566.8333 | 67.5 | 0.38333 | 0 |  | 0 | 0.30833 | 2.23 | 0.66667 | 22.5 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2025-05-23 | 20:00 | 15.64 | 79.0433 | 568.4083 | 22.5 | 1.25 | 0 |  | 0 | 15.9667 | 76.7333 | 567.9 | 22.5 | 0.76667 | 0 |  | 0 | 0.32667 | 2.31 | 0.50833 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-05-23 | 21:00 | 15.4583 | 80.0717 | 569.38 | 67.5 | 0.64167 | 0 |  | 0 | 15.7833 | 77.7333 | 568.7167 | 67.5 | 0.65 | 0 |  | 0 | 0.325 | 2.3383 | 0.66333 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-05-23 | 22:00 | 15.3217 | 83.655 | 569.7 | 22.5 | 0.54167 | 0 |  | 1 | 15.65 | 81.2167 | 569.05 | 22.5 | 0.38333 | 0 |  | 1 | 0.32833 | 2.4383 | 0.65 | 0 | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-05-23 | 23:00 | 14.6033 | 89.2067 | 569.3533 | 67.5 | 0.52 | 0 |  | 0.2 | 14.9 | 86.6167 | 568.7167 | 67.5 | 0.36667 | 0 |  | 0.2 | 0.29667 | 2.59 | 0.63667 | 0 | 0.15333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2025-05-29 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-14 | 1 | Emisión inicial
2022-08-18 | 2 | Revisión general
2024-06-04 | 3 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd