## Fechas (hidden)
FECHA INICIO | FECHA FINAL | ESTACION | SERIAL DAVIS
2023-03-01 | 2023-03-03 | CA2 | BF230419006
2023-09-01 | 2023-09-03 | CA2 | BF230419006
2024-02-01 | 2024-02-03 | CA2 | BF230419006
2024-08-01 | 2024-08-03 | CA2 | BF230419006
2025-01-17 | 2025-01-22 | CA2 | BF230419006
2025-06-04 | 2025-06-07 | CA2 | BF230419006

## 230303 (hidden)
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: | [9 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: | [9 empty] | Equipo Patrón
Supervisor: | [9 empty] | Equipo en comprobación
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fecha de Emisión: | [7 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 230903 (hidden)
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: | [9 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: | [9 empty] | Equipo Patrón
Supervisor: | [9 empty] | Equipo en comprobación
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fecha de Emisión: | [7 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 240203
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [23 empty] | Versión 02 18/08/2022 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | Serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6262 |  | 6313U22500200873
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230419006
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | %Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
2024-02-02 01:00 | 0:00 | 15.4267 | 86.06 | 565.7217 | 337.5 | 0.985 | 0 |  | 0 | 15.7333 | 83.5333 | 565.4167 | 337.5 | 0.48333 | 0 |  | 0 | 0.30667 | 2.5267 | 0.305 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 1:00 | 15.0467 | 86.9933 | 564.975 | 337.5 | 2.1683 | 0 |  | 0.4 | 15.3333 | 84.45 | 564.8167 | 337.5 | 1.5 | 0 |  | 0.4 | 0.28667 | 2.5433 | 0.15833 | 0 | 0.66833 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.0833 | 14.65 | 88.2517 | 564.67 | 337.5 | 1.8483 | 0 |  | 0 | 14.95 | 85.6833 | 564.5167 | 337.5 | 1.1833 | 0 |  | 0 | 0.3 | 2.5683 | 0.15333 | 0 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.125 | 14.585 | 88.3117 | 564.885 | 337.5 | 0.685 | 0 |  | 0.4 | 14.8667 | 85.7333 | 564.2167 | 337.5 | 0.35 | 0 |  | 0.4 | 0.28167 | 2.5783 | 0.66833 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.1667 | 14.475 | 88.4017 | 564.6983 | 337.5 | 0.69167 | 0 |  | 0.4 | 14.7833 | 85.85 | 564.5333 | 337.5 | 0.38333 | 0 |  | 0.4 | 0.30833 | 2.5517 | 0.165 | 0 | 0.30833 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.2083 | 14.7317 | 87.87 | 564.9617 | 157.5 | 0.775 | 0 |  | 0 | 15.0333 | 85.3167 | 564.4833 | 157.5 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0.30167 | 2.5533 | 0.47833 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.25 | 14.6767 | 87.2033 | 565.1617 | 135 | 1.4833 | 19.5917 |  | 0 | 14.9833 | 84.6667 | 564.8333 | 112.5 | 0.8 | 3.1 |  | 0 | 0.30667 | 2.5367 | 0.32833 | 22.5 | 0.68333 | 16.4917 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.2917 | 14.4733 | 87.2617 | 565.7567 | 22.5 | 0.84667 | 103.7717 |  | 0 | 14.7667 | 84.7167 | 565.25 | 22.5 | 0.51667 | 46.1333 |  | 0 | 0.29333 | 2.545 | 0.50667 | 0 | 0.33 | 57.6383 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.3333 | 15.0217 | 84.0367 | 566.195 | 22.5 | 1.8617 | 167.3667 |  | 0 | 15.35 | 81.6 | 565.85 | 0 | 1.2167 | 105.5167 |  | 0 | 0.32833 | 2.4367 | 0.345 | 22.5 | 0.645 | 61.85 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.375 | 16.1617 | 78.6167 | 566.44 | 22.5 | 1.3933 | 272.385 |  | 0 | 16.5 | 76.3333 | 565.9333 | 22.5 | 0.9 | 238.4 |  | 0 | 0.33833 | 2.2833 | 0.50667 | 0 | 0.49333 | 33.985 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.4167 | 17.0733 | 73.0517 | 566.4033 | 270 | 1.2417 | 250.885 |  | 0 | 17.4333 | 70.9167 | 565.75 | 270 | 0.41667 | 210.05 |  | 0 | 0.36 | 2.135 | 0.65333 | 0 | 0.825 | 40.835 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.4583 | 18.17 | 67.0617 | 565.515 | 180 | 1.8283 | 327.625 |  | 0 | 18.5667 | 65.1167 | 565.0167 | 180 | 1.5 | 280.8 |  | 0 | 0.39667 | 1.945 | 0.49833 | 0 | 0.32833 | 46.825 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.5 | 18.7367 | 59.9833 | 565.1283 | 112.5 | 1.925 | 303.1617 |  | 0 | 19.1333 | 58.2333 | 564.6167 | 112.5 | 1.6 | 257.6667 |  | 0 | 0.39667 | 1.75 | 0.51167 | 0 | 0.325 | 45.495 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.5417 | 20.285 | 54.7567 | 564.37 | 45 | 1.4433 | 490.125 |  | 0 | 20.7167 | 53.1833 | 563.8833 | 22.5 | 0.76667 | 435.9667 |  | 0 | 0.43167 | 1.5733 | 0.48667 | 22.5 | 0.67667 | 54.1583 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.5833 | 20.8417 | 52.6217 | 563.8017 | 67.5 | 3.2183 | 414.7933 |  | 0 | 21.2667 | 51.0833 | 563.2833 | 67.5 | 2.4167 | 368.3 |  | 0 | 0.425 | 1.5383 | 0.51833 | 0 | 0.80167 | 46.4933 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.625 | 19.72 | 64.6583 | 563.62 | 247.5 | 4.89 | 380.9417 |  | 0 | 20.1333 | 62.7667 | 562.9667 | 247.5 | 4.3667 | 323.4333 |  | 0 | 0.41333 | 1.8917 | 0.65333 | 0 | 0.52333 | 57.5083 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.6667 | 17.475 | 74.7083 | 563.105 | 247.5 | 4.45 | 104.735 |  | 0 | 17.8333 | 72.5333 | 562.9333 | 247.5 | 3.9667 | 46.9 |  | 0 | 0.35833 | 2.175 | 0.17167 | 0 | 0.48333 | 57.835 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.7083 | 16.1233 | 84.305 | 563.6617 | 247.5 | 3.4833 | 116.6817 |  | 0.6 | 16.4667 | 81.85 | 563.3333 | 247.5 | 2.6667 | 63.5167 |  | 0.6 | 0.34333 | 2.455 | 0.32833 | 0 | 0.81667 | 53.165 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.75 | 15.52 | 86.6117 | 564.0833 | 292.5 | 2.115 | 24.925 |  | 0 | 15.85 | 84.0833 | 563.9167 | 270 | 1.7833 | 2.5833 |  | 0 | 0.33 | 2.5283 | 0.16667 | 22.5 | 0.33167 | 22.3417 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.7917 | 15.28 | 87.205 | 564.9933 | 270 | 2.1733 | 0 |  | 0 | 15.6 | 84.6667 | 564.5167 | 270 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0.32 | 2.5383 | 0.47667 | 0 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.8333 | 15.1733 | 88.6917 | 565.3767 | 270 | 1.52 | 0 |  | 0 | 15.5 | 86.1 | 565.05 | 270 | 0.86667 | 0 |  | 0 | 0.32667 | 2.5917 | 0.32667 | 0 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.875 | 14.9183 | 89.0933 | 565.7217 | 270 | 1.3833 | 0 |  | 0 | 15.25 | 86.5 | 565.0667 | 270 | 1.2333 | 0 |  | 0 | 0.33167 | 2.5933 | 0.655 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.9167 | 14.7983 | 89.435 | 565.965 | 270 | 1.9033 | 0 |  | 0 | 15.1 | 86.8333 | 565.3 | 247.5 | 1.0833 | 0 |  | 0 | 0.30167 | 2.6017 | 0.665 | 22.5 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | Cumple
2024-02-02 | 45690.9583 | 14.6617 | 88.8833 | 565.8333 | 247.5 | 1.2583 | 0 |  | 0 | 14.9667 | 86.3 | 565.1667 | 247.5 | 0.78333 | 0 |  | 0 | 0.305 | 2.5833 | 0.66667 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | Cumple
Fecha de Emisión: |  | 2024-02-07 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibracion
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 240803
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6262 |  | 6313U22500200873
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230419006
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2024-08-02 | 0:00 | 12.965 | 76.5283 | 569.53 | 292.5 | 2 | 0 |  | 0 | 13.2167 | 74.3 | 568.8667 | 292.5 | 1.6833 | 0 |  | 0 | 0.25167 | 2.2283 | 0.66333 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-08-02 | 1:00 | 12.825 | 76.445 | 569.0083 | 0 | 1.9517 | 0 |  | 0 | 13.0667 | 74.2333 | 568.1667 | 0 | 1.45 | 0 |  | 0 | 0.24167 | 2.2117 | 0.84167 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-08-02 | 2:00 | 12.66 | 76.0483 | 568.09 | 337.5 | 1.3767 | 0 |  | 0 | 12.9167 | 73.8333 | 567.75 | 337.5 | 1.05 | 0 |  | 0 | 0.25667 | 2.215 | 0.34 | 0 | 0.32667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-08-02 | 3:00 | 12.555 | 76.1067 | 568.2833 | 337.5 | 2.1467 | 0 |  | 0 | 12.8167 | 73.8667 | 567.4833 | 337.5 | 1.4667 | 0 |  | 0 | 0.26167 | 2.24 | 0.8 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-08-02 | 4:00 | 12.245 | 77.5983 | 568.1267 | 0 | 1.58 | 0 |  | 0 | 12.5 | 75.3333 | 567.45 | 0 | 1.0833 | 0 |  | 0 | 0.255 | 2.265 | 0.67667 | 0 | 0.49667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | N | NN
2024-08-02 | 5:00 | 12.205 | 76.9867 | 568.4883 | 0 | 1.9517 | 0 |  | 0 | 12.4667 | 74.7333 | 568.15 | 0 | 1.2833 | 0 |  | 0 | 0.26167 | 2.2533 | 0.33833 | 0 | 0.66833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-08-02 | 6:00 | 12.0833 | 77.15 | 568.7083 | 315 | 1.0683 | 66.5333 |  | 0 | 12.3167 | 74.9 | 568.4 | 315 | 0.73333 | 30.0167 |  | 0 | 0.23333 | 2.25 | 0.30833 | 0 | 0.335 | 36.5167 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-08-02 | 7:00 | 13.8817 | 68.265 | 568.865 | 67.5 | 1.4717 | 236.7917 |  | 0 | 14.1667 | 66.2833 | 568.3667 | 67.5 | 0.81667 | 179.1333 |  | 0 | 0.285 | 1.9817 | 0.49833 | 0 | 0.655 | 57.6583 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-08-02 | 8:00 | 15.3917 | 59.125 | 568.705 | 90 | 1.37 | 381.7917 |  | 0 | 15.7167 | 57.4167 | 568.0333 | 90 | 1.0333 | 327.4667 |  | 0 | 0.325 | 1.7083 | 0.67167 | 0 | 0.33667 | 54.325 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-08-02 | 9:00 | 16.6583 | 50.2717 | 568.5767 | 22.5 | 2.2217 | 501.495 |  | 0 | 17.0167 | 48.8167 | 568.1 | 22.5 | 1.5667 | 474.35 |  | 0 | 0.35833 | 1.455 | 0.47667 | 0 | 0.655 | 27.145 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-08-02 | 10:00 | 17.7367 | 41.0967 | 568.145 | 112.5 | 3.4333 | 596.1633 |  | 0 | 18.1 | 39.9167 | 567.8333 | 112.5 | 2.7833 | 545.8 |  | 0 | 0.36333 | 1.18 | 0.31167 | 0 | 0.65 | 50.3633 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2024-08-02 | 11:00 | 18.24 | 41.5 | 567.7517 | 135 | 3.5917 | 605.755 |  | 0 | 18.6167 | 40.3 | 567.25 | 112.5 | 3.2667 | 569.9333 |  | 0 | 0.37667 | 1.2 | 0.50167 | 22.5 | 0.325 | 35.8217 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-08-02 | 12:00 | 18.7517 | 41.7517 | 567.4967 | 67.5 | 4.2367 | 778.8667 |  | 0 | 19.1333 | 40.5167 | 566.8333 | 67.5 | 3.5833 | 738.1833 |  | 0 | 0.38167 | 1.235 | 0.66333 | 0 | 0.65333 | 40.6833 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2024-08-02 | 13:00 | 18.7983 | 42.8733 | 566.89 | 45 | 4.0917 | 344.8117 |  | 0 | 19.2 | 41.6167 | 566.2167 | 45 | 3.2667 | 301.4833 |  | 0 | 0.40167 | 1.2567 | 0.67333 | 0 | 0.825 | 43.3283 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-08-02 | 14:00 | 18.2683 | 45.855 | 566.4567 | 67.5 | 4.2633 | 278.0883 |  | 0 | 18.65 | 44.5167 | 565.6167 | 67.5 | 3.5833 | 238.2667 |  | 0 | 0.38167 | 1.3383 | 0.84 | 0 | 0.68 | 39.8217 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2024-08-02 | 15:00 | 18.1083 | 46.8617 | 565.5833 | 90 | 4.4567 | 464.9583 |  | 0 | 18.5 | 45.4833 | 565.2667 | 90 | 3.6333 | 435.6167 |  | 0 | 0.39167 | 1.3783 | 0.31667 | 0 | 0.82333 | 29.3417 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2024-08-02 | 16:00 | 17.875 | 47.545 | 565.52 | 135 | 3.3383 | 90.605 |  | 0 | 18.2667 | 46.1667 | 564.85 | 135 | 3.0167 | 48.2833 |  | 0 | 0.39167 | 1.3783 | 0.67 | 0 | 0.32167 | 42.3217 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2024-08-02 | 17:00 | 17.7167 | 46.0633 | 565.17 | 157.5 | 3.1067 | 94.44 |  | 0 | 18.0833 | 44.7167 | 565.0167 | 157.5 | 2.4333 | 57.7667 |  | 0 | 0.36667 | 1.3467 | 0.15333 | 0 | 0.67333 | 36.6733 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2024-08-02 | 18:00 | 16.495 | 63.3017 | 566.33 | 225 | 2.3233 | 15.535 |  | 0 | 16.8167 | 61.45 | 565.6833 | 225 | 1.85 | 3.2 |  | 0 | 0.32167 | 1.8517 | 0.64667 | 0 | 0.47333 | 12.335 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2024-08-02 | 19:00 | 15.595 | 65.3417 | 566.5783 | 270 | 2.7167 | 0 |  | 0 | 15.9167 | 63.45 | 566.25 | 270 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0.32167 | 1.8917 | 0.32833 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2024-08-02 | 20:00 | 14.9567 | 64.2933 | 567.23 | 315 | 2.43 | 0 |  | 0 | 15.2667 | 62.4333 | 566.75 | 292.5 | 1.9333 | 0 |  | 0 | 0.31 | 1.86 | 0.48 | 22.5 | 0.49667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-08-02 | 21:00 | 15.34 | 62.235 | 567.24 | 315 | 1.72 | 0 |  | 0 | 15.65 | 60.4167 | 567.0833 | 315 | 0.76667 | 0 |  | 0 | 0.31 | 1.8183 | 0.15667 | 0 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2024-08-02 | 22:00 | 14.96 | 64.965 | 567.9333 | 67.5 | 0.755 | 0 |  | 0 | 15.2667 | 63.0667 | 567.4667 | 45 | 0.58333 | 0 |  | 0 | 0.30667 | 1.8983 | 0.46667 | 22.5 | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2024-08-02 | 23:00 | 14.12 | 69.2 | 567.63 | 292.5 | 0.93667 | 0 |  | 0 | 14.4333 | 67.2 | 567.3 | 292.5 | 0.6 | 0 |  | 0 | 0.31333 | 2 | 0.33 | 0 | 0.33667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2024-08-07 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 250122
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BH240808013
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230419006
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2025-01-19 | 0:00 | 12.8933 | 76.8483 | 567.1533 | 22.5 | 1.5233 | 0 |  | 0 | 13.1667 | 74.6167 | 566.8167 | 22.5 | 1.3833 | 0 |  | 0 | 0.27333 | 2.2317 | 0.33667 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-01-19 | 1:00 | 12.395 | 78.5633 | 567.1533 | 45 | 1.9517 | 0 |  | 0 | 12.65 | 76.2833 | 566.4833 | 22.5 | 1.1333 | 0 |  | 0 | 0.255 | 2.28 | 0.67 | 22.5 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-01-19 | 2:00 | 11.4633 | 82.0917 | 566.9783 | 22.5 | 1.1883 | 0 |  | 0 | 11.7 | 79.7 | 566.1667 | 22.5 | 0.68333 | 0 |  | 0 | 0.23667 | 2.3917 | 0.81167 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-01-19 | 3:00 | 11.5033 | 83.0833 | 566.8567 | 45 | 1.51 | 0 |  | 0 | 11.75 | 80.6667 | 566.0333 | 22.5 | 0.51667 | 0 |  | 0 | 0.24667 | 2.4167 | 0.82333 | 22.5 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-01-19 | 4:00 | 11.23 | 83.905 | 566.415 | 292.5 | 0.61333 | 0 |  | 0 | 11.4667 | 81.4667 | 566.1 | 292.5 | 0.28333 | 0 |  | 0 | 0.23667 | 2.4383 | 0.315 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | N | NN
2025-01-19 | 5:00 | 11.0283 | 84.9517 | 566.73 | 337.5 | 1.33 | 0 |  | 0 | 11.25 | 82.4833 | 566.4 | 337.5 | 0.83333 | 0 |  | 0 | 0.22167 | 2.4683 | 0.33 | 0 | 0.49667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-01-19 | 6:00 | 10.8133 | 86.1533 | 567.29 | 315 | 1.54 | 44.5333 |  | 0 | 11.05 | 83.65 | 566.6333 | 315 | 0.86667 | 10.05 |  | 0 | 0.23667 | 2.5033 | 0.65667 | 0 | 0.67333 | 34.4833 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-01-19 | 7:00 | 11.805 | 82.225 | 567.5483 | 45 | 2.275 | 138.3467 |  | 0 | 12.05 | 79.85 | 567.2333 | 45 | 1.6167 | 120.2 |  | 0 | 0.245 | 2.375 | 0.315 | 0 | 0.65833 | 18.1467 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-01-19 | 8:00 | 14.0617 | 73.795 | 568.37 | 22.5 | 1.6583 | 339.235 |  | 0 | 14.35 | 71.65 | 567.7 | 22.5 | 1.1833 | 282.4167 |  | 0 | 0.28833 | 2.145 | 0.67 | 0 | 0.475 | 56.8183 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-01-19 | 9:00 | 16.1817 | 64.5633 | 568.425 | 337.5 | 1.6517 | 432.125 |  | 0 | 16.5167 | 62.6833 | 567.75 | 337.5 | 1.1667 | 387.45 |  | 0 | 0.335 | 1.88 | 0.675 | 0 | 0.485 | 44.675 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-01-19 | 10:00 | 17.4583 | 56.475 | 567.8733 | 337.5 | 2.3283 | 515.1817 |  | 0 | 17.8167 | 54.85 | 567.3667 | 337.5 | 2.0167 | 478.6833 |  | 0 | 0.35833 | 1.625 | 0.50667 | 0 | 0.31167 | 36.4983 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2025-01-19 | 11:00 | 18.96 | 49.6467 | 567.2283 | 67.5 | 1.9867 | 709.2917 |  | 0 | 19.3333 | 48.1833 | 566.75 | 45 | 1.8167 | 669.9333 |  | 0 | 0.37333 | 1.4633 | 0.47833 | 22.5 | 0.17 | 39.3583 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-01-19 | 12:00 | 20.3367 | 43.505 | 566.55 | 90 | 2.2583 | 681.6817 |  | 0 | 20.75 | 42.25 | 565.8667 | 90 | 1.9167 | 631.5167 |  | 0 | 0.41333 | 1.255 | 0.68333 | 0 | 0.34167 | 50.165 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-01-19 | 13:00 | 21.3733 | 42.2833 | 565.3733 | 67.5 | 2.7817 | 574.5683 |  | 0 | 21.8 | 41.05 | 565.05 | 67.5 | 2.45 | 533.0667 |  | 0 | 0.42667 | 1.2333 | 0.32333 | 0 | 0.33167 | 41.5017 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-01-19 | 14:00 | 20.1767 | 62.48 | 564.8317 | 247.5 | 5.81 | 539.3833 |  | 0 | 20.5833 | 60.6667 | 564.35 | 225 | 5.1667 | 490.05 |  | 0 | 0.40667 | 1.8133 | 0.48167 | 22.5 | 0.64333 | 49.3333 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2025-01-19 | 15:00 | 19.875 | 64.5817 | 564.575 | 247.5 | 4.7367 | 447.5867 |  | 0 | 20.2833 | 62.7167 | 563.9333 | 247.5 | 3.9 | 403.95 |  | 0 | 0.40833 | 1.865 | 0.64167 | 0 | 0.83667 | 43.6367 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-01-19 | 16:00 | 19.3017 | 65.4 | 564.25 | 270 | 3.24 | 286.605 |  | 0 | 19.7 | 63.4833 | 563.7667 | 270 | 3.05 | 240.6167 |  | 0 | 0.39833 | 1.9167 | 0.48333 | 0 | 0.19 | 45.9883 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2025-01-19 | 17:00 | 18.1883 | 70.6633 | 564.9467 | 292.5 | 3.255 | 173.44 |  | 0 | 18.55 | 68.6167 | 564.1333 | 292.5 | 2.75 | 125.7667 |  | 0 | 0.36167 | 2.0467 | 0.81333 | 0 | 0.505 | 47.6733 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2025-01-19 | 18:00 | 16.9317 | 79.1333 | 565.305 | 292.5 | 2.37 | 36.24 |  | 0 | 17.3 | 76.8333 | 564.65 | 270 | 1.8833 | 13.9 |  | 0 | 0.36833 | 2.3 | 0.655 | 22.5 | 0.48667 | 22.34 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-01-19 | 19:00 | 16.0483 | 81.555 | 565.605 | 247.5 | 3.2117 | 0 |  | 0 | 16.4 | 79.1667 | 565.2667 | 225 | 2.5333 | 0 |  | 0 | 0.35167 | 2.3883 | 0.33833 | 22.5 | 0.67833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2025-01-19 | 20:00 | 15.905 | 79.0967 | 566.5533 | 225 | 2.8517 | 0 |  | 0 | 16.2333 | 76.7833 | 566.0667 | 225 | 2.1833 | 0 |  | 0 | 0.32833 | 2.3133 | 0.48667 | 0 | 0.66833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-01-19 | 21:00 | 15.595 | 67.7083 | 567.6083 | 202.5 | 1.4717 | 0 |  | 0 | 15.9167 | 65.7667 | 566.95 | 202.5 | 1.3167 | 0 |  | 0 | 0.32167 | 1.9417 | 0.65833 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-01-19 | 22:00 | 14.2933 | 73.4683 | 567.735 | 45 | 2.61 | 0 |  | 0 | 14.5833 | 71.3333 | 567.25 | 45 | 1.95 | 0 |  | 0 | 0.29 | 2.135 | 0.485 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-01-19 | 23:00 | 13.01 | 75.6067 | 568.1283 | 45 | 1.9583 | 0 |  | 0 | 13.2833 | 73.4 | 567.4667 | 22.5 | 1.6333 | 0 |  | 0 | 0.27333 | 2.2067 | 0.66167 | 22.5 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2025-01-24 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## 250607
|  | K2 INGENIERIA S.A.S | [22 empty] | Versión 03 2024-06-04 FOA802-13
FORMATO DE COMPROBACION DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Téc. Metrólogo: |  | DULLYS ALBERTO DITA MEDINA | [7 empty] | Estación Meteorológica | [7 empty] | Marca |  |  |  |  | Modelo |  | serie / Cod. Inventario
Téc. Responsable: |  | ALEXANDER DIAZ HERRERA | [7 empty] | Equipo Patrón | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BH240808013
Supervisor: |  | LEONARDO PÉREZ DÍAZ | [7 empty] | Equipo de Comprobación | [7 empty] | Davis |  |  |  |  | 6327 |  | BF230419006
Fecha | Hora | ESTACIÓN PATRÓN | [7 empty] | ESTACIÓN INTERCOMPARADA | [7 empty] | Error Max. Asociado | [7 empty] | Cumplimiento | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5%
|  | Temp. Out | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv Index | Precipitación | Temp. Out R | H. Out | P. Bar | Dir. Viento | V. Viento | Rad Solar | Uv. Index | Precipitación | Temp. Out < 0.5°C | H. Out < 5% | P. Bar < 1 mm Hg | Dir. Viento < 22.5° | V. Viento < 1 m/s | Rad Solar < 90 | Uv Index. < 0.8 | Precipitación < 5% |  | 0.5 | 5 | 1 | 22.5 | 1 | 90 | 0.8 | 5% | Dir. Viento | Dir. Viento < 22.5°
2025-06-05 | 0:00 | 15.4167 | 80.0333 | 566.1833 | 37.4 | 1.1833 | 0 |  | 0 | 15.2133 | 77.72 | 565.8517 | 34.37 | 0.51167 | 0 |  | 0 | 0.20333 | 2.3133 | 0.33167 | 3.03 | 0.67167 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-06-05 | 1:00 | 15.2667 | 80.6667 | 566.1333 | 94.5 | 1.65 | 0 |  | 0 | 15.075 | 78.3333 | 565.44 | 89.51 | 0.82333 | 0 |  | 0 | 0.19167 | 2.3333 | 0.69333 | 4.99 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-06-05 | 2:00 | 14.75 | 82.7667 | 565.65 | 29.8 | 1.9333 | 0 |  | 0 | 14.5667 | 80.37 | 565.1433 | 22.81 | 1.105 | 0 |  | 0 | 0.18333 | 2.3967 | 0.50667 | 6.99 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-06-05 | 3:00 | 14.65 | 83.65 | 565.3 | 57 | 1.4667 | 0 |  | 0 | 14.46 | 81.2217 | 564.9667 | 52 | 1.14 | 0 |  | 0 | 0.19 | 2.4283 | 0.33333 | 5 | 0.32667 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-06-05 | 4:00 | 14.5333 | 85.3 | 565.7667 | 49.7 | 1.6167 | 0 |  | 0 | 14.3317 | 82.8133 | 564.9383 | 42.65 | 1.1033 | 0 |  | 0 | 0.20167 | 2.4867 | 0.82833 | 7.05 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | N | NN
2025-06-05 | 5:00 | 14.6 | 85.5667 | 565.85 | 51.1 | 1.0167 | 0 |  | 0 | 14.4117 | 83.0733 | 565.1867 | 44.09 | 0.49833 | 0 |  | 0 | 0.18833 | 2.4933 | 0.66333 | 7.01 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-06-05 | 6:00 | 14.7 | 85.0167 | 565.7833 | 15.7 | 1.5667 | 19.8167 |  | 0 | 14.5083 | 82.5533 | 565.6383 | 15.74 | 0.88833 | 13.9767 |  | 0 | 0.19167 | 2.4633 | 0.145 | 0.04 | 0.67833 | 5.84 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-06-05 | 7:00 | 15.05 | 83.9667 | 566.55 | 46.2 | 2.4333 | 76.6667 |  | 0 | 14.8483 | 81.5183 | 566.0417 | 39.15 | 1.7583 | 71.33 |  | 0 | 0.20167 | 2.4483 | 0.50833 | 7.05 | 0.675 | 5.3367 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-06-05 | 8:00 | 15.8167 | 81.2 | 566.7667 | 36.1 | 1.5833 | 130.6333 |  | 0 | 15.6033 | 78.8283 | 566.0917 | 29.09 | 1.0867 | 125.9583 |  | 0 | 0.21333 | 2.3717 | 0.675 | 7.01 | 0.49667 | 4.675 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-06-05 | 9:00 | 17.55 | 74.8333 | 566 | 33.8 | 1.3 | 163 |  | 0 | 17.31 | 72.625 | 565.8233 | 33.76 | 0.96667 | 155.4967 |  | 0 | 0.24 | 2.2083 | 0.17667 | 0.04 | 0.33333 | 7.5033 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-06-05 | 10:00 | 17.35 | 78.2667 | 566.2 | 240.7 | 2.8667 | 193.25 |  | 0 | 17.0933 | 75.995 | 565.5433 | 235.74 | 2.0417 | 188.9017 |  | 0 | 0.25667 | 2.2717 | 0.65667 | 4.96 | 0.825 | 4.3483 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NE
2025-06-05 | 11:00 | 18.1167 | 74.4833 | 565.5667 | 56 | 2.7 | 260.9167 |  | 0 | 17.8783 | 72.3117 | 564.8817 | 54.04 | 2.1783 | 256.9233 |  | 0 | 0.23833 | 2.1717 | 0.685 | 1.96 | 0.52167 | 3.9933 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-06-05 | 12:00 | 19.4167 | 61.7 | 564.9667 | 200.9 | 5.5 | 215.5333 |  | 0 | 19.1667 | 59.9033 | 564.29 | 196.89 | 4.8567 | 209.5333 |  | 0 | 0.25 | 1.7967 | 0.67667 | 4.01 | 0.64333 | 6 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNE | NNE
2025-06-05 | 13:00 | 19.9667 | 60.2333 | 564.6667 | 176.4 | 4.6667 | 236.35 |  | 0 | 19.6817 | 58.495 | 564 | 173.44 | 4.3283 | 232.515 |  | 0 | 0.285 | 1.7383 | 0.66667 | 2.96 | 0.33833 | 3.835 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-06-05 | 14:00 | 18.2333 | 70.7667 | 564.2167 | 182.3 | 4.9833 | 266.8667 |  | 0.6 | 17.9833 | 68.72 | 563.73 | 176.31 | 4.1433 | 261.5317 |  | 0.6 | 0.25 | 2.0467 | 0.48667 | 5.99 | 0.84 | 5.335 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | SE | SE
2025-06-05 | 15:00 | 19.15 | 61.65 | 563.7833 | 203.5 | 4.8333 | 345.5667 |  | 0 | 18.9083 | 59.8467 | 563.2733 | 201.53 | 4.1467 | 342.715 |  | 0 | 0.24167 | 1.8033 | 0.51 | 1.97 | 0.68667 | 2.8517 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | ESE | ESE
2025-06-05 | 16:00 | 18.8167 | 62.3833 | 563.8 | 156.5 | 3.2167 | 78.35 |  | 0 | 18.5767 | 60.5517 | 563.1183 | 152.46 | 2.7233 | 74.3467 |  | 0 | 0.24 | 1.8317 | 0.68167 | 4.04 | 0.49333 | 4.0033 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | S | SSE
2025-06-05 | 17:00 | 17.6333 | 72.5 | 564.1333 | 105.8 | 3.05 | 24.7333 |  | 0 | 17.4067 | 70.3883 | 563.7933 | 98.79 | 2.5533 | 21.2383 |  | 0 | 0.22667 | 2.1117 | 0.34 | 7.01 | 0.49667 | 3.495 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WSW | WSW
2025-06-05 | 18:00 | 16.9833 | 75.1333 | 564.8833 | 100.9 | 2.5667 | 2.1 |  | 0 | 16.7583 | 72.9433 | 564.555 | 100.88 | 1.72 | 0.925 |  | 0 | 0.225 | 2.19 | 0.32833 | 0.02 | 0.84667 | 1.175 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NW | NW
2025-06-05 | 19:00 | 16.65 | 75.1167 | 565.8833 | 99.8 | 1.2333 | 0 |  | 0 | 16.4167 | 72.925 | 565.2283 | 95.75 | 1.0717 | 0 |  | 0 | 0.23333 | 2.1917 | 0.655 | 4.05 | 0.16167 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | WNW | WNW
2025-06-05 | 20:00 | 16.05 | 76.9167 | 566.4833 | 63.6 | 1.3667 | 0 |  | 0 | 15.8267 | 74.6633 | 565.9683 | 63.57 | 0.86833 | 0 |  | 0 | 0.22333 | 2.2533 | 0.515 | 0.03 | 0.49833 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-06-05 | 21:00 | 15.65 | 78.5667 | 566.8167 | 89.6 | 1.4333 | 0 |  | 0 | 15.4683 | 76.2767 | 566.285 | 88.6 | 0.74 | 0 |  | 0 | 0.18167 | 2.29 | 0.53167 | 1 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
2025-06-05 | 22:00 | 15.4833 | 79.5333 | 567.1 | 55.1 | 1.8667 | 0 |  | 0 | 15.27 | 77.2017 | 566.4483 | 52.14 | 1.365 | 0 |  | 0 | 0.21333 | 2.3317 | 0.65167 | 2.96 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NW
2025-06-05 | 23:00 | 14.9333 | 81.5333 | 566.7167 | 24.7 | 0.58333 | 0 |  | 0 | 14.7383 | 79.1283 | 566.3817 | 23.73 | 0.41 | 0 |  | 0 | 0.195 | 2.405 | 0.335 | 0.97 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | Cumple | [8 empty] | NNW | NNW
Fecha de Emisión: |  | 2025-06-10 | [5 empty] | Trazabilidad: | [6 empty] | El equipo patrón utilizado tiene trazabilidad NIST fecha de calibración.
Método empleado: |  | Comparación directa. | [5 empty] | Conclusiones | [6 empty] | Los resultados de la intercomparación comprueban que los instrumentos trabajan dentro de los márgenes permitidos, siendo producto de 24 muestras con intervalo de 1 Hora.
Variables analizadas: |  | Temperatura, Humedad, Presión Barométrica, Dir viento, Vel viento, Radiación solar, Uv, Precipitación.

## Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | VERSION | CAMBIOS
2021-03-14 | 1 | Emisión inicial
2022-08-18 | 2 | Revisión general
2024-06-04 | 3 | Revisión general. Cambio de logo y formato fecha aaaa-mm-dd