## FOA801-03
|  | K2 INGENIERÍA S.A.S | [7 empty] | Versión No. 03 2024-10-07 FOA801-03
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS - LABORATORIO
NOMBRE DEL INSTRUMENTO : |  |  | FIDAS200
IMAGEN | [5 empty] | INFORMACIÓN GENERAL
[6 empty] | Descripcion: |  |  | MEDIDOR AUTOMATICO DE PARTICULAS FINAS PM10,PM2.5
[6 empty] | Marca: |  |  | PALAS
[6 empty] | Modelo: |  |  | FIDAS200
[6 empty] | Serie: |  |  | 19313
[6 empty] | Código de Inventario: |  |  | N/A
[6 empty] | Ubicación: |  |  | ESTACIÓN: HUARURAPAY
[6 empty] | Propiedad de: |  |  | Applus+K2
[6 empty] | Operado por: |  |  | Applus+K2
[6 empty] | Función: |  |  | Medidores de partículas finas, con espectrómetros de aerosol certificados, medición por la dispersión de luz óptica de las partículas.
Tiempo de funcionamiento (Horas) :
[6 empty] | Alimentación: |  |  | 120 VAC, 200 VATIOS
[6 empty] | Versión del software / firmware: |  |  | (Windows 10 IoT).
[6 empty] | Criterio de reposición: |  |  | POR VIDA UTIL, POR FALLA
[6 empty] | Dimension/Tamaño: |  |  | 184 X 483 X 324 MM
[6 empty] | Fecha puesta en marcha: |  |  | 2023-08-04
[6 empty] | Vida Útil: |  |  | 10 años
[6 empty] | Cap/peso/Exactitud |  |  | Unidad de control: 9,30 kg Cabezal de toma de muestras: 2,25 kg Tubo de toma de muestras: 4,50 kg
[6 empty] | Rango de medición: |  |  | 0,18 – 18 µm
[6 empty] | Criterios de acepación: |  |  | Flujo nominal de operación: 4,8 +/- 0,15 L/m Fuga neta de la unidad de control: 0,07 L/min Fuga neta del sistema completo: 0,49 L/min Punto cero del sensor de aerosol: 0,0 Ajuste del desfase del sensor de aerosol: 2,0 a 3,0 V Desviación máximaen canales: 0,5
[6 empty] | Punto de Control: |  |  | 4,8 L/min
[6 empty] | Fecha de Calibracion: |  |  | 2025-08-22
[6 empty] | Fecha de Verificacion: |  |  | 2025-08-22
[6 empty] | Frecuencia de calibración: |  |  | 3 MESES
[6 empty] | Frecuencia de Verificación: |  |  | 3 MESES
COMPONENTES O ACCESORIOS
MARCA |  |  | MODELO |  |  | SERIE |  |  | COD. INVENTARIO
CUERPO DEL EQUIPO |  |  | FIDAS200 |  |  | 19313 |  |  | NA
TUBO DE TOMA DE MUESTRA |  |  | IADS |  |  | 19313 |  |  | NA
ESTACIÓN METEREOLOGICA |  |  | WS300 |  |  | 19313 |  |  | NA
CABEZOTE |  |  | SIGMA-2 |  |  | 19313 |  |  | NA
DOCUMENTACIÓN O SOPORTE
NOMBRE DEL DOCUMENTO | [5 empty] | CÓDIGO |  |  | LUGAR DE ARCHIVO
MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA FIDAS 200 | [5 empty] | ITM202-02 |  |  | DRIVE
FORMATO CALIBRACIÓN EQUIPO AUTOMÁTICO - FIDAS 200 | [5 empty] | FOM202-02 |  |  | DRIVE
INTERVENSIONES METROLOGICAS APLICABLES
ACTIVIDAD |  |  | APLICA |  |  | FRECUENCIA
Mantenimeinto preventivo: |  |  | SI | x | NO | 3 MESES
Mantenimeinto Correctivo |  |  | SI | x | NO | Por falla en el equipo
Verificación: |  |  | SI | x | NO | 3 MESES
Calibración: |  |  | SI | x | NO | 3 MESES
HISTORIAL
FECHA | OPERACIÓN REALIZADA |  |  |  | REALIZADO POR | RESULTADOS |  |  | OBSERVACIONES
| MANTENIMIENTO |  | COMPROBACIÓN | CALIBRACIÓN
| PREVENTIVO | CORRECTIVO |  |  |  | REPARADO | EN SERVICIO | FUERA DE SERVICIO
2023-08-04 | X |  | X | X | JESUS PARODI |  | X |  | Se realiza pruebas de estanqueidad, Cn=0, offset, flujo y ajuste del canal.
2023-11-04 | X |  | X | X | SADAM GAMEZ |  | X |  | Se realiza pruebas de estanqueidad, Cn=0, offset, flujo y ajuste del canal.
2024-02-07 | X |  | X | X | SADAM GAMEZ |  | X |  | Se realiza pruebas de estanqueidad, Cn=0, offset, flujo y ajuste del canal.
2024-05-07 | X |  | X | X | WILMER FRIAS |  | X |  | Se realiza pruebas de estanqueidad, Cn=0, offset, flujo y ajuste del canal.
2024-08-22 | X |  | X | X | WILMER FRIAS |  | X |  | Se realiza pruebas de estanqueidad, Cn=0, offset, flujo y ajuste del canal.
2024-11-21 | X |  | X | X | CARLOS CORREA |  | X |  | Se realiza pruebas de estanqueidad, Cn=0, offset, flujo y ajuste del canal.
2025-02-27 | X |  | X | X | ALVARO DANGOND |  | X |  | Se realiza pruebas de estanqueidad, Cn=0, offset, flujo y ajuste del canal.
2025-05-23 | X |  | X | X | ALVARO DANGOND |  | X |  | Se realiza pruebas de estanqueidad, Cn=0, offset, flujo y ajuste del canal.
2025-08-22 | X |  | X | X | WILMER FRIAS |  | X |  | Se realiza pruebas de estanqueidad, Cn=0, offset, flujo y ajuste del canal.
2025-10-06 |  | X |  |  | SADAM GAMEZ |  |  | X | Se retira equipo de la estación Huarurapay, por fallas en la unidad de control.

## cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | CAMBIOS
1 | 2015-05-19 | Emisión inicial
2 | 2023-08-08 | Actualización general, cambio de logo
3 | 2024-10-07 | Se realiza adición de campos que incluyen propiedad del equipo, y por quien es operado. Actualización de logo